Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie wraz z przeszkoleniem personelu  jednej wirówki do preparatyki krwi z chłodzeniem.

Wymagania ogólne

- Posiada znak CE.

- Urządzenie fabrycznie nowe.

- Zasilenie trójfazowe 400V, 50 Hz.

- Pojemność wirówki 6x 1000 ml/12 pojemników z krwią.

- Rotor wychylny, umieszczony bezpośrednio w komorze wirówki bez konieczności stosowania dodatkowej pokrywy. Żywotność rotora ,min. 25 000 cykli.

- Siła wirowania min. 5500xg.

- Komora wirowania umożliwiająca pracę w zakresie temperatur od 0°C do 40 °C.

- Możliwość zaprogramowania 30 kompletnych programów wirowania, które  nie ulegają utraceniu w przypadku braku zasilania.

- Alarm nie wyważania.

- Czujnik nie wyważania  min 50g.

- Sterowanie siłą przyśpieszenia i hamowania.

- Musi posiadać system umożliwiający otwarcie podczas braku zasilania.

- Zabezpieczenie pokrywy przed otwarciem w czasie pracy urządzenia.

- Zabezpieczenie przed przekroczeniem max. prędkości obrotowej.

- Zabezpieczenie wirówki przed możliwością wirowania w przypadku źle wyważonych tubusów.

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem komory i silnika.

- Czynnik chłodniczy wolny od CFC/HCFC.

- Panel kontrolny łatwy w obsłudze, umieszczony z przodu urządzenia, z wyświetlaczem pokazującym parametry wirowania ( czas wirowania, temperatura,prędkość obrotowa, wartość przyśpieszenia i hamowania) menu w języku polskim.

- Prosta zmiana programów  z funkcją zapamiętywania.

- Wyposażenie wirówki obejmuje:

- czytnik kodów kreskowych zgodny ze standardem ISBT 128.

- Oprogramowanie w języku polskim

- Transmisja danych do systemu komputerowego Bank Krwi,

- Oprzyrządowanie i okablowanie niezbędne do przekazania danych do komputera

- Komputer wraz z wyposażeniem .

- Do urządzenia należy dołączyć komplet naczyń i wkładów wirowniczych do wirowania 12 pojemników, wkłady wymienne przystosowane do różnych rodzajów pojemników do krwi. Zamawiający  wymaga dodatkowy komplet wkładów.

- Gwarancja 24 miesiące, w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do   dokonania 2 bezpłatnych przeglądów (walidacja całego systemu wirowania)  w terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Po stronie wykonawcy kwalifikacja  instalacyjna, operacyjna i procesowa.

- Wraz z dostawą wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- protokoły kwalifikacji instalacyjnej,

- protokoły kwalifikacji operacyjnej,

- Certyfikat CE lub deklaracje zgodności

- Dostarczenie, uruchomienie  i zainstalowanie urządzenia po stronie wykonawcy w ciągu 12 tygodni od momentu podpisania umowy.

- Czas naprawy urządzenia w ciągu 5 dni roboczych.

- Szkolenie z obsługi w miejscu instalacji.

- Miejsce dostawy RCKiK im. Jana Pawła II w Słupsku ul. Szarych Szeregów 21 w godzinach od 8:00 do 15:00