FORMULARZ CENOWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów jednorazowego użytku do poboru UKKP wraz z dzierżawą separatorów komórkowych

| Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw jednorazowy, jednoigłowy, do pobierania UKKP | 360 |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw jednorazowy, jednoigłowy, do pobierania UKKP w roztworze wzbogacającym i/lub osocza i/lub UKKCz w roztworze wzbogacającym | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Roztwór ACD(A) o pojemności 750 ml. | 660 |  |  |  |  |  |  |
| Roztwór wzbogacający do przechowywania KKP o pojemności 500 ml. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Roztwór wzbogacający do przechowywania KKCz o pojemności 100 ml. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa separatorów komórkowych (24 miesiące) | 2 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

Dostawa zestawów jednorazowego użytku do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w roztworze wzbogacającym z możliwością jednoczesnego poboru osocza i/lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych (UKKCz) z możliwością zawieszenia UKKCz w roztworze wzbogacającym, wraz z płynami niezbędnymi do wykonania określonej ilości procedur, z dzierżawą dwóch separatorów komórkowych.

- Wymagania dotyczące jednorazowych zestawów do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w roztworze wzbogacającym, z możliwością jednoczesnego pobrania osocza i/lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych (UKKCz), z możliwością zawieszenia UKKCz w roztworze wzbogacającym.

  - Zestawy jednorazowe, jednoigłowe, 5-dniowe, z dwoma pojemnikami na UKKP.

  - Pozaustrojowa objętość zestawu < 200 ml.

  - Zestawy drenów zbudowane na zasadzie zintegrowanej kasety/tacy, zawierającej wszystkie elementy mocowane na pompach, zaworach i czujnikach,minimalizujące możliwość błędnego założenia zestawu na urządzeniu.

  - Zestawy kompatybilne z oferowanymi separatorami komórkowymi.

  - Termin ważności zestawów: minimum 12 miesięcy od momentu dostawy.

  - Zestawy posiadające oznakowanie CE.

- Wymagania dotyczące separatorów komórkowych do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w roztworze wzbogacającym, z możliwością jednoczesnego pobrania osocza i/lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych (UKKCz), z możliwością zawieszenia UKKCz w roztworze wzbogacającym.

  - Zamawiający wymaga, aby urządzenia były dopuszczone i wprowadzone 
do obrotu/stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

  - Urządzenia posiadające pozytywną opinię IHiT w Warszawie.

  - Urządzenia umożliwiające przeprowadzanie procedur poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w roztworze wzbogacającym z możliwością jednoczesnego pobrania osocza i/lub  ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych (UKKCz) 
z możliwością zawieszenia UKKCz w roztworze wzbogacającym.

  - Separatory wirówkowe, pracujące w trybie ciągłego przepływu krwi (równoległy napływ, separacja i zwrot krwi).

  - Dodatkowe wymagania dotyczące urządzeń: pełna automatyzacja wykonywanych procedur; intuicyjna komunikacja między operatorem, 
a urządzeniem; kolorowy, dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości 
z graficzną prezentacją poszczególnych etapów wybranej procedury, posiadający menu w języku polskim, pomagający we wprowadzaniu niezbędnych informacji dotyczących dawcy i procedury, zapewniający stałe informacje dotyczące postępu procedury, podający jasne komunikaty ostrzegawcze, wskazujący podpowiedzi rozwiązywania problemów.

  - Urządzenia dające możliwość otrzymania finalnego produktu/składnika krwi, bez konieczności dodatkowych prac manualnych personelu.

  - Urządzenia automatycznie dozujące antykoagulant, dostosowane do możliwości dawcy (zabezpieczenie przed nadmierną podażą).

  - Urządzenia automatycznie dozujące roztwory wzbogacające do wytworzenia UKKP/UKKCz.

  - Urządzenia wyposażone w detektory: obecności antykoagulantu, obecności płynu/roztworu wzbogacającego, hemolizy.

  - Czytniki kodów kreskowych, umożliwiające wprowadzanie (co najmniej) następujących danych: numer donacji, numer identyfikacyjn

  - operatora, numer serii pojemnika.

  - Aparaty jezdne, wolnostojące, wyposażone w kółka z blokadą, dające możliwość łatwego dostosowania/ustawienia względem

  - foteli krwiodawców.

  - Urządzenia wyposażone w zintegrowane zgrzewarki do drenów, zasilane bezpośrednio z urządzeń.

  - Urządzenia posiadające certyfikaty CE.

  - Warunki dotyczące gwarancji: przez okres trwania Umowy dzierżawy Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami

  - okresowymi przeglądami dzierżawionych urządzeń.

  - Co najmniej jedna instrukcja obsługi urządzeń (w języku polskim) – dostarczona podczas instalacji.

  - Instalacja separatorów do 60 dni od momentu podpisania umowy.